電子付録1

聴力像自動生成の出力規則適合検証結果

対応原稿：年齢・性別・聴力像パターンに応じた教育用オージオグラム自動生成システムの開発と出力規則の検証（技術論文）

版：電子付録1 v2.34（2026-09-09）。対応原稿：manuscript_IgakuKensa_AudioScopeEDU_technical_validity_JAMT_v2.34.docx。T6aとT6b、T6cとT6dは、それぞれ同一の200件について付与の有無と形を確認したものであり、付与例を別に200件集めた試験ではない。

1．検証の概要

・実行日時：2026-09-04T14:18:50.939Z（Node.js v22.20.0 / macOS 26.5.2 / audioscope-edu 1.0.0）

・生成件数：正常および9種類の著者定義の教育用聴力像パターン × 6年齢群 × 男女 × 4段階の程度 × 各20件 ＝ 9,600件

・適合の単位：原則として症例（合成閾値セット）単位。G2b・G4bのみ閾値点単位。

・検証スクリプトは生成プログラムとは別ファイル（scripts/lib/audiogramRuleChecks.mjs）に判定関数を実装した。症例生成のため生成関数を呼び出すが、合否判定式は生成器内部の拘束ルーチンを共有しない。一部の定数（最小ABG下限・周波数別上下限など）は双方に同値を重複定義し、凍結正解表と突合して管理した。周波数別上下限（G4a／G4b）は生成器のEngineConstantsを参照せず、検証側に別定義した上下限表と比較する（値は生成器LIMITSおよびRULE_SPEC P4と同値）。同一著者・同一仕様に基づく確認であり、外部機関による第三者検証ではない。

・C5-dipの判定：程度が軽度以上の騒音性難聴で、左右とも 4 kHz気導が2 kHzおよび8 kHzよりそれぞれ10 dB以上（Colesらを参考にした著者設定）。

・Carhart様変化：seed付き一様乱数によるBernoulli試行（発現確率80%）。決定論的に80%へ割付してはいない。付与率の許容帯70–90%および急性中耳炎混合型の許容帯40–60%は凍結正解表で事前設定し、95%信頼区間はWilson法で算出した。

・急性中耳炎の混合型：程度≥1で教育用Bernoulli試行（付与率50%）。臨床発生率の再現ではない。最小ABG下限は滲出性中耳炎と同一。

・ISO 7029:2017を教育用参照値として使用し、修正票Amd 1:2024は未反映。検証グリッドは20～70歳代であり、18歳未満は対象外。

・本付録は集計結果と項目識別番号を示す。ソースコード上の完全な判定式、seed一覧、実装版ハッシュの公開（例：リポジトリ附属資料またはDOI付与）は今後検討する。

1b．ISO 7029:2017に基づく教育用参照値の要約（中央値）

規格本文の表は転載しない。実装した教育用JSONの気導中央値（dB HL）を示す。教育用JSONでは、最若年帯である20歳代の中央値を0.0 dB HL（相対基準）として格納している。これはISO 7029:2017の式に年齢20歳を代入した厳密な期待中位値そのものではなく、教育用に20歳代を基準0とする相対表示である。30歳代以降の各年齢群の代表年齢は群の下限（30／40／50／60／70歳）とし、当該代表年齢に基づく教育用参照中央値を格納した。ばらつき指標は、同JSONのminus2SD／plus2SD（ISO由来の±2SD相当帯）である。生成時は中央値を平均、帯域幅から近似したSDで正規乱数サンプリングし、帯域内にクリップしたうえで5 dB丸めと周波数別上下限を適用する。このばらつき付与は教育用サンプリングであり、ISOのsu／sl式そのものの実装ではない。なお、気導の教育用下限は0.125／0.25／0.5 kHzで5 dBであるため、参照中央値が0.0 dBの20歳代では、低周波数の出力が下限5 dBにクリップされやすい（意図した教育用設計である）。ISO 7029:2017の係数表は125 Hzならびに1.5・3・6 kHzを含む。本システムの生成周波数は0.125・0.25・0.5・1・2・4・8 kHzであり、1.5・3・6 kHzは未実装である。0.125 kHzはISO係数表に含まれるが、現行の参照JSONには0.25–8 kHzのみを格納しているため、実装上は0.25 kHzの参照値を流用し、周波数別の教育用上下限で拘束している（規格値の隣接帯補間ではない）。骨導基準はISOが直接規定するものではなく、気骨導関係の著者規則から生成する。

| 性別 | 年齢群 | 代表年齢 | 0.125 kHz | 0.25 kHz | 0.5 kHz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男性 | 20s | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 男性 | 30s | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
| 男性 | 40s | 40 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 6.8 |
| 男性 | 50s | 50 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 10.7 | 16.1 |
| 男性 | 60s | 60 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | 12.5 | 20.2 | 30.4 |
| 男性 | 70s | 70 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 13.4 | 20.8 | 33.2 | 50.0 |
| 女性 | 20s | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 女性 | 30s | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| 女性 | 40s | 40 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 4.8 |
| 女性 | 50s | 50 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 7.4 | 11.9 |
| 女性 | 60s | 60 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 7.9 | 10.6 | 15.3 | 23.0 |
| 女性 | 70s | 70 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 14.4 | 19.3 | 27.0 | 38.8 |

注：0.125 kHz列は実装どおり0.25 kHz参照の流用値である。0.125／0.25／0.5 kHzの気導下限5 dBにより、20歳代では低周波数の出力が5 dB付近に寄りやすい。

1c．教育用周波数別上下限（凍結・G4判定に使用）

以下は凍結正解表（RULE_SPEC P4）および検証側LIMITSと同値である。生成器側にも同値のLIMITSがあるが、G4a／G4bは生成器のEngineConstantsを参照せず、検証側の別定義表と比較する。

| 周波数 | 気導下限 | 気導上限 | 骨導下限 | 骨導上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.125 kHz | 5 | 70 | — | — |
| 0.25 kHz | 5 | 90 | 5 | 60 |
| 0.5 kHz | 5 | 110 | 5 | 65 |
| 1 kHz | 0 | 110 | 0 | 70 |
| 2 kHz | 0 | 110 | 0 | 70 |
| 4 kHz | -5 | 110 | -5 | 65 |
| 8 kHz | -5 | 100 | — | — |

注：境界値（下限または上限との一致）は適合。範囲外は不適合。単位は dB HL。

2．適合率（適用対象別）

| ID | 項目 | 適合 | 適用n | 率% | メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 要因組合せ・合成閾値セット数 | 9600/9600 | 9600 | 100 | 10プロファイル(正常1+疾患9)×6年齢×2性別×4程度×20seed |
| G1 | 条件反映（症例単位） | 9600/9600 | 9600 | 100 | 年齢・性別・パターン・程度の反映 |
| G2a | 5 dB丸め（症例単位：全閾値が5の倍数） | 9600/9600 | 9600 | 100 |  |
| G2b | 5 dB丸め（閾値点単位） | 230400/230400 | 230400 | 100 |  |
| G3-Normal | Normal: 過大ABGなし（症例単位） | 960/960 | 960 | 100 |  |
| G3-SNHL | 感音: BC≤AC+5（症例単位） | 4800/4800 | 4800 | 100 |  |
| G3-CHL | 伝音系4パターン: 最小ABG（症例単位。急性中耳炎の混合型を含む） | 3840/3840 | 3840 | 100 |  |
| G3-Noise | C5-dip: 4k≥2k+10 かつ 4k≥8k+10（程度≥1） | 720/720 | 720 | 100 | Coles参考の著者設定（10 dB下限） |
| G3-SuddenLat | 突発一側差≥30 dB（程度≥1・0.5/1/2 kHz平均） | 720/720 | 720 | 100 |  |
| G3-MumpsFloor | ムンプス: 病側meanAC≥70 かつ 一側差≥55（程度≥1） | 720/720 | 720 | 100 |  |
| G3-CarhartGeom | Carhart様幾何（発現例のみ） | 576/576 | 576 | 100 |  |
| G3-AOM-Mixed | AOM混合型: 4k BC>0.5k BC（付与例） | 361/361 | 361 | 100 |  |
| G4a | 周波数別上下限（症例単位：数値閾値がP4範囲内） | 9600/9600 | 9600 | 100 | 境界値＝上下限一致は適合。超過・下回は不適合 |
| G4b | 周波数別上下限（閾値点単位） | 230400/230400 | 230400 | 100 |  |
| T1 | 年齢効果 SNHL_Age（70s−20s, 4–8k平均AC） | 200/200 | 200 | 100 | 差の中央値 42.5 dB (IQR 37.5–47.5) |
| T6a | Carhart様・付与の有無（期待80%） | 160/200 | 200 | 80 | 同じ200件での付与 160/200=80.0% (95%CI 73.9–85.0%)。許容帯70–90%は凍結正解表で事前設定。95%CIはWilson法。帯内のため試験合格 |
| T6b | Carhart様・付与例の形（T6aと同じ200件） | 160/160 | 160 | 100 | T6aで付与された160件の形（160/160） |
| T6c | AOM混合型・付与の有無（教育用50%） | 101/200 | 200 | 50.5 | 同じ200件での付与 101/200=50.5% (95%CI 43.6–57.4%)。許容帯40–60%は凍結正解表で事前設定。95%CIはWilson法。帯内のため試験合格。臨床発生率ではない |
| T6d | AOM混合型・付与例の形（T6cと同じ200件） | 101/101 | 101 | 100 | T6cで付与された101件の形（101/101） |
| T7 | Sudden一側差≥30 dB（焦点: 程度2固定） | 200/200 | 200 | 100 | 焦点差中央値 51.7 dB（グリッドの程度≥1規則と同じ30 dB下限） |
| T8 | 程度の非減少（正常以外・同一seed・一側は患側固定） | 540/540 | 540 | 100 | 9プロファイル各60/60（計540）。内訳は表下の注を参照。 |
| T10 | seed固定の決定論的再現（不一致0を目標） | 200/200 | 200 | 100 | 不一致 0 |
| T11 | 同一条件・異seedの出力多様性（記述・合否基準なし） | — | — | — | 記述。合否基準なし。全件不一致は非要求。条件表は下表。 |

T8のプロファイル別内訳（各60セル）：SNHL_Age:60/60; SNHL_NoiseNotch:60/60; SNHL_Meniere:60/60; SNHL_Sudden:60/60; SNHL_Mumps:60/60; CHL_OME:60/60; CHL_AOM:60/60; CHL_Otosclerosis:60/60; CHL_OssicularDiscontinuity:60/60

T11の実行条件（乱数初期値のみ変更）

年齢・性別・疾患パターン・難聴程度を固定し、乱数初期値のみを変えて各200件を生成した。左右の気導・骨導が一組として完全に一致する場合を同一の閾値セットと数えた。全件不一致は合格条件ではない（5 dB丸めにより偶然一致しうる）。観測では各条件とも200通りであった。

乱数初期値は各条件の基準値に0〜199を加えた連番である（条件1：80000＋i、条件2：81000＋i、条件3：82000＋i）。

| 条件 | 年齢群 | 性別 | 疾患パターン | 程度 | 生成数 | 異なる閾値セット数 | 乱数初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50歳代 | 男性 | 騒音性難聴 | 中等度 | 200 | 200 | 80000–80199 |
| 2 | 40歳代 | 女性 | 滲出性中耳炎 | 中等度 | 200 | 200 | 81000–81199 |
| 3 | 40歳代 | 男性 | 正常 | なし | 200 | 200 | 82000–82199 |

3．検証・記述統計指標の定義

・一側差（突発性難聴・ムンプス難聴）：病側と対側の気導閾値の差。0.5、1、2 kHzの単純平均気導で算出した。

・突発性難聴の左右差規則（程度≥1）：上記一側差が30 dB以上。

・ムンプス難聴の高度下限（程度≥1）：病側平均気導≥70 dBかつ一側差≥55 dB。学習者向け無作為選択では軽度を選ばないが、検証グリッドでは程度1も明示指定で生成し、深度は中等度相当として高度下限を満たす。

・加齢効果（T1）：70歳代と20歳代の4、8 kHz気導の単純平均の差。

・C5-dipの深さ：4 kHz−2 kHzおよび4 kHz−8 kHz（気導、程度≥1）。規則は双方に10 dB下限を課す。

・Carhart様の深さ：BC 2 kHz − mean(BC 1 kHz, BC 4 kHz)（付与例）。深さ下限は5 dB。

・伝音ABG：病側・骨導測定周波数（0.25–4 kHz）ごとの気導−骨導。対象外周波数では教育用に骨導≤気導＋5 dBを許容するため、ABGとして−5 dBが観測されうる。

・スケールアウト（SO）：気導SOは当該周波数の教育用気導上限値を数値として保持しSOフラグ（soAC）を付す。骨導SOも実装しており、感音難聴のNR規則に基づく周波数別閾値を数値として保持しsoBCフラグを付す。いずれも上限＋5 dB等の外挿代入は行わない。一側差・病側平均の算出は気導数値を用いる。

4．記述統計（グリッド由来）

・伝音ABG（病側・骨導周波数・一括）：n=19200、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–25.0、範囲-5.0–50.0）。

・伝音ABG・滲出性中耳炎：n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・急性中耳炎・伝音型：n=2995、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・急性中耳炎・混合型：n=1805、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲0.0–40.0）

・伝音ABG・耳硬化症：n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲5.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・耳小骨連鎖離断パターン：n=4800、中央値30.0 dB（四分位範囲25.0–40.0、範囲15.0–50.0）

・C5-dipの深さ（4 kHz−2 kHz／4 kHz−8 kHz／min、程度≥1）：n=720、中央値25.0 dB（四分位範囲20.0–30.0、範囲10.0–65.0）／n=720、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲10.0–45.0）／n=720、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲10.0–35.0）

・Carhart様の深さ（付与例）：n=576、中央値7.5 dB（四分位範囲7.5–12.5、範囲5.0–22.5）

・一側差 Sudden 程度1／2／3：中央値36.7／51.7／73.3 dB（各n=240）。

・一側差 Mumps 程度1／2／3：中央値89.2／90.0／96.7 dB（各n=240）。程度≥1全体（n=720）の中央値は95.0 dB（四分位範囲86.7–106.7、範囲78.3–108.3）。

・Sudden SO（程度≥1）：なし555件、高音域のみ139件、全周波数26件。

・Mumps 全周波数SO（程度≥1）：354/720（49.2%）

・下限規則の別掲（全周波数SOを除く）：突発一側差 694/694、突発程度3 214/214、ムンプス 366/366。「0.5/1/2 kHzにSOなし」再集計も同数となるが、全周波数SO以外では当該3周波にSOが生じない構造上一致するためである。

5．異常系テスト（意図的異常挿入）

正常・適合データ13項目と規則違反データ18項目の計31項目。規則違反18件はすべて不適合と判定された。識別子は歴史的経緯からM1–M20を用いるが、欠番はM9・M11である（振り直しは行っていない）。これとは別に、主要パターンを網羅するよう選んだ代表生成例24件について、著者が気導・骨導値と主要規則を手計算で照合し、全例が設定規則に一致した（条件・seedの一覧は verification/HANDCHECK_cases_24.md。異常系31項目の部分集合ではない）。

| ID | 意図的な異常 | 期待 |
| --- | --- | --- |
| B1–B13 | 正常・適合データ（上限境界・ムンプス下限を含む） | PASS |
| M1 | 騒音性難聴でC5-dip消失 | FAIL |
| M2 | 伝音難聴で必要ABGを消失 | FAIL |
| M3 | 5 dB刻みを外した43 dB | FAIL |
| M4 | 突発性難聴で左右差<30 dB | FAIL |
| M5 | Carhart様変化の2 kHz BC上昇を消失 | FAIL |
| M6 | 正常例でABG 20 dB | FAIL |
| M7 | 感音難聴でBCがACより大きく上昇 | FAIL |
| M8 | メタ疾患名と閾値の不一致 | FAIL |
| M10 | C1周波数がSOのみ | FAIL |
| M12 | 程度を上げたのに閾値が低下 | FAIL |
| M13 | 規定外のスケールアウト（NormalにSO） | FAIL |
| M14 | AOM混合型で4 kHz骨導上昇を消失 | FAIL |
| M15 | 気導上限超過（上限＋5） | FAIL |
| M16 | 骨導上限超過（上限＋5） | FAIL |
| M17 | 気導下限未満（下限−5） | FAIL |
| M18 | 骨導下限未満（下限−5） | FAIL |
| M19 | C5-dipが5 dBのみ（10 dB下限未満） | FAIL |
| M20 | ムンプスで病側平均が高度下限未満 | FAIL |
| （欠番） | M9・M11は未使用 | — |

6．補足

・適合率表のIDは歴史的経緯による。T2–T5およびT9は欠番であり、振り直しは行っていない（M9・M11と同様）。・T1・T6–T8・T10・T11は焦点検証、G*は主に9,600件グリッド由来である。・T7は程度2固定の焦点検証であり、表2および程度別記述統計（程度≥1）とは対象が異なる。規則下限は程度≥1と同じ≥30 dB。

・ASA/ANSI S3.6およびISO 8253-1は参照であり、生成器の規格認証を意味しない。

・本付録は出力規則への適合確認の詳細であり、生成像の臨床的妥当性や教育効果を示すものではない。